РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ

АЭРОЛИТ-200

ПАСПОРТ

Москва 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	5

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА	8

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	12

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ	16

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	18

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19

11. УПАКОВКА	20

12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ	20

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ	21

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	23

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	24

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, объединенный с Руководством по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики рециркулятора бактерицидного АЭРОЛИТ-200 - (далее – рециркулятор).

Паспорт позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы рециркулятора и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает нормальное функционирование рециркулятора.

В связи с постоянной работой по совершенствованию рециркулятора, повышающей её надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий объемом до 170м³ согласно Руководству Р.3.5.1904-04. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004 г. «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» в присутствии и отсутствии людей:

В присутствии людей

- в помещениях для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем).

В отсутствии людей

- в помещениях для снижения микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий).

Рециркулятор укомплектован безозоновой амальгамной бактерицидной лампой АНБ 170/70-П по ТУ 3467-006-58183229-2008. Электрическая мощность лампы типа АНБ 170/70-П составляет 170 Вт, мощность бактерицидного УФ излучения – 50 Вт в начале срока службы и не менее 40 Вт в конце срока службы.

Рециркулятор выпускается в настенном исполнении для стационарного монтажа в помещении. Рециркулятор подключается к однофазной сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц с обязательным подключением заземляющего проводника.

Температура воздуха при эксплуатации должна составлять от +10 до +35(С. Использование рециркулятора при более высокой температуре воздуха должно быть согласовано с предприятием-изготовителем.

Климатическое исполнение рециркулятора – УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

# ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

При воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения на живые микроорганизмы, имеется оптимальный для их инактивации диапазон длин волн от 250 до 280 нм. Кривая указанного бактерицидного воздействия излучения на микроорганизмы приведена на Рис. 1.

Рис. 1.

Обеззараживание воздуха в рециркуляторе происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ излучения с длиной волны 253,7 нм. Инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы УФ облучения.

Доза облучения D или количество энергии, сообщаемое микроорганизмам, является главной характеристикой рециркулятора УФ обеззараживания. Она равна произведению средней интенсивности УФ облучения ( I ( на среднее время нахождения под облучением ( t (:

где,     D – доза УФ облучения

( I ( – средняя интенсивность УФ облучения,

( t ( – среднее время нахождения под облучением

Экспериментально установленные значения летальных доз УФ облучения для микроорганизмов различных видов приведены в Руководстве Р 3.5.1904-04.

Значения поверхностной Ds и объёмной Dv доз для некоторых микроорганизмов при двух уровнях бактерицидной эффективности представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Вид микроорганизма | Ds,Дж/м2 при Jбк | Dv,Дж/м3 при Jбк |
| --- | --- | --- |
|  | 90% | 99,9% | 90% | 99,9% |
| Bacillus Anthracis | 45 | 87 | 118 | 507 |
| Bacillus Subtilis | 305 | 580 | 802 | 3380 |
| Corynebacterium Dephtheriae | 34 | 65 | 89 | 379 |
| Escherichia Coli | 30 | 66 | 79 | 385 |
| Legionella pneumophila | 20 | 38 | 53 | 221 |
| Mycobacterium Tuberculosis | 54 | 100 | 142 | 583 |
| Pseudomonas Aeruginosa (environmental strain ) | 55 | 105 | 145 | 612 |
| Pseudomonas Fluorescens | 35 | 66 | 92 | 385 |
| Salmonella Enteritidis | 40 | 76 | 105 | 443 |
| Salmonella paratyphoid (enteric fever) | 23 | 61 | 60 | 356 |
| Staphylococcus aureus | 49 | 66 | 130 | 385 |
| Influenza virus | 36 | 66 | 95 | 385 |
| Hepatitis virus | 26 | 80 | 68 | 466 |
| Poliovirus (Poliomyelitis) | 110 | 210 | 289 | 1224 |
| Rotavirus | 130 | 240 | 342 | 1400 |
| Aspergillus niger (black) | 1800 | 3300 | 4734 | 19240 |
| Mucor ramosissimus (white gray) | 194 | 352 | 510 | 2058 |
| Penicillum digitatum (olive) | 480 | 880 | 1262 | 5130 |
| Paramecium | 700 | 2000 | 1640 | 11660 |
| Baker(s yeast | 48 | 88 | 126 | 513 |
| Brever(s yeast | 36 | 66 | 95 | 385 |
| Common yeast cake | 73 | 132 | 192 | 770 |
| Saccaharomyces var. ellipsoides | 73 | 132 | 192 | 770 |
| Saccaharomyces sp. | 97 | 176 | 255 | 1026 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры и технические характеристики рециркулятора представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, м3/час, | 200 ( 20 |
| Поверхностная бактерицидная доза, Дж/м2, не менее Объемная бактерицидная доза Дж/м3 , не менее | 66 385 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 210 |
| Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus на конец срока службы ламп | 99,9% |
| Напряжение питания, В | 220(5% |
| Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| Род тока | однофазный |
| Тип ЭПРА | электронный |
| Тип лампы | АНБ 170/70-П |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Срок службы лампы, час, не менее | 12 000 |
| Количество включений/выключений ламп в течение срока службы, не более, раз | 5 000 |
| Вентилятор PAPST 4414FM (Германия), шт мощность, Вт | 2 3,2 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 50 |
| Масса, кг, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 1100(285(155 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность рециркулятора приведена в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Рециркулятор АЭРОЛИТ-200 (в сборе) | 1 |
| Запасные части и принадлежности |
| Спецключ для снятия крышки | 1 |
| Магнитное устройство обнуления счетчика времени наработки | 1 |
| Предохранитель (вставка плавкая 5×20 H520 10A 250B) | 2 |
| Эксплуатационная документация |
| Паспорт рециркулятора | 1 |

# ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА

В корпусе рециркулятора 1 (см. рис. 3), состоящего из основания 1а и крышки 1б, установлены вентиляторы 3, бактерицидная УФ лампа 2, электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) 6, предназначенный для питания лампы и контроля режимов работы, а также  защитные решетки специального профиля 4 и 7 предотвращающие выход УФ излучения наружу. Воздух из окружающей среды поступает через входные жалюзи 4 и выводится через выходные жалюзи 5.

Профиль 8 выполняет функцию направляющей при монтаже крышки и предотвращает выход УФ излучения на стыке корпуса и крышки. На задней стенке корпуса предусмотрены кронштейны  9 для крепления рециркулятора. Для заземления рециркулятора предусмотрена шпилька 19, размещенная внутри корпуса. Для подключения рециркулятора к сети внутри корпуса расположена электрораспределительная колодка 15.

Для защиты от несанкционированного доступа крышка корпуса закреплена специальными винтами, открываемыми спецключом, входящим в комплект ЗИП.

Рециркулятор снабжен световой сигнализацией которая осуществляется при помощи светосигнальных индикаторов (поз. 4 рис. 4). Описание символов, вид и значение сигналов в зависимости от режима работы рециркулятора приведены в Таблице 4.

Электрическая схема рециркулятора приведена в Приложении 1.

В качестве источника бактерицидного УФ излучения в рециркуляторе применяется безозоновая амальгамная лампа типа АНБ 170/70-П.

После замены лампы следует обнулить счетчик времени наработки (см. раздел 10 «Техническое обслуживание»).

Рециркулятор работает по следующему принципу: воздух из окружающей среды втягивается вентиляторами через входные жалюзи, проходит через зону воздействия УФ излучения, под действием которого обеззараживается, и выводится через выходные жалюзи. Для обеспечения движения воздуха используются вентиляторы.

В комплект поставки рециркулятора входит магнитное устройство обнуления счетчика времени наработки (см. рис. 2).

Рис. 2. Магнитное устройство обнуления счетчика времени наработки.

Рис. 3. Общий вид и габаритные размеры рециркулятора АЭРОЛИТ-200 1- корпус, 1а- основание корпуса, 1б- крышка корпуса, 2- УФ лампа, 3- вентилятор, 4- входные жалюзи, 5- выходные жалюзи, 6- электронный пускорегулирующий аппарат, 7- защитная решетка, 8- профиль, 9- кронштейн, 10 – лицевая панель с элементами сигнализации и контроля работы рециркулятора, 11- проходная втулка, 12- хомут для фиксирования кабеля питания, 13- кабель питания, 14- втулка изолирующая с заглушкой, 15- электрораспределительная колодка, 16- предохранители, 17- отверстия для крепления ø7 мм, 18- зажимы УФ лампы, 19 – шпилька заземления, 20-зона обнуления счетчика времени наработки

Таблица 4

| Символ | Описание | Цвет индикатора | Вид сигнала | Значение сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЕТЬ | «Зеленый» | Светится постоянно | Рециркулятор включен в сеть |
|  | РЕЖИМ РАБОТЫ | «Синий» | Однократное вспыхивание при включении в сеть | Выход на рабочий режим |
|  |  |  | Постоянное свечение через 1 мин после включения в сеть | Рабочий режим |
|  |  |  | Постоянное мигание в течение 2,5 мин после появления неисправности или повторного включения в сеть при наличии неисправности | Не исправен вентилятор |
|  |  |  | Не горит | Не исправна лампа |
|  | РЕСУРС ЛАМПЫ | «Красный» | Однократное вспыхивание при включении в сеть | Исправность счетчика наработки |
|  |  |  | Постоянное свечение | Время наработки лампы достигло 11000 час. Подготовка к замене лампы. |
|  |  |  | Постоянное мигание | Время наработки более 12000 час. Ресурс выработан |
|  |  |  |  | Количество включений/выключений достигло 5000 |

Рис. 4. Лицевая панель с элементами сигнализации и контроля работы рециркулятора

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация рециркулятора должна осуществляться с соблюдением мер безопасности, указанных в паспорте, а также с учетом требований для установок закрытого типа согласно Р 3.5.1904-04 Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

- К работе с рециркулятором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с устройством рециркулятора и правилами его эксплуатации.

- На рециркулятор распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

- Необходимо осуществлять чистку входных и выходных жалюзи и других внутренних элементов рециркулятора от пыли не реже одного раза в 6 месяцев. (Частота чисток может быть увеличена в зависимости от уровня запыленности воздушной среды помещений).

- Корпус рециркулятора должен быть надежно заземлен.

##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ:

- ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ РЕЦИРКУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ УФ ЛАМПЕ.

- ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ УФ ЛАМПЫ, ЗАМЕНУ УФ ЛАМПЫ И ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЦИРКУЛЯТОРЕ.

- ВКЛЮЧАТЬ УФ ЛАМПУ ВНЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Размещение рециркулятора

Рециркулятор должен размещаться в закрытом помещении на стенах по ходу основных потоков воздуха (в частности, вблизи отопительных приборов) на высоте не менее 2 м от пола согласно вариантам монтажа А или Б в соответствии с рис. 5.

Располагать рециркуляторы на стенах помещения следует равномерно распределяя их по всей площади. Направление потока воздуха, создаваемого рециркулятором, по возможности, должно совпадать с направлением основных конвективных потоков воздуха в помещении. При этом следует помнить, что в отопительный сезон радиаторы отопления создают над собой восходящие воздушные потоки, распространяющиеся затем вдоль потолка и опускающиеся у противоположной стены помещения.

Не следует располагать рециркуляторы вблизи решеток вытяжной вентиляции. В этом случае большая часть очищенного рециркулятором воздуха может удаляться через вытяжное окно, не успевая распространяться в помещении.

Не следует располагать рециркуляторы таким образом, чтобы выходная решетка была расположена непосредственно в зоне размещения людей и выходящая воздушная струя создавала для них дискомфортные условия.

Рециркулятор подключается к однофазной сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц с обязательным подключением заземляющего проводника.

При размещении рециркулятора следует учитывать необходимость свободного доступа к крышке корпуса для проведения регламентных и ремонтных работ.

Вариант А

Вариант Б

Рис. 5. Варианты размещения рециркуляторов в помещении

Монтаж рециркулятора

- Отвинтить внешние винты крышки корпуса (поз. 1б рис. 3) при помощи спецключа (входит в Комплект поставки).

- Снять крышку корпуса рециркулятора (поз. 1б рис. 3).

- Вынуть заглушки из отверстий для крепления (поз. 17 рис. 3).

- Закрепить рециркулятор на стене в соответствии с рис. 5.

- Установить заглушки.

- Выбрать втулку (поз. 11 и поз. 14 рис. 3) для ввода кабеля, при необходимости вынуть из нее заглушку.

- Ввести электрический кабель в выбранную втулку, установив заглушку в незадействованную втулку.

- Закрепить кабель хомутом (поз. 12 рис. 3).

- Подключить кабель питания к соответствующим клеммам электрораспределительной колодки (поз. 15 рис. 3).

- При отсутствии заземляющего провода в сети, следует дополнительно заземлить рециркулятор гибким медным проводником.

- Установить крышку (поз. 1б рис. 3).

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим работы и обработка помещения

Рециркулятор рассчитан на непрерывную работу в помещении в течение рабочего времени.

Работа рециркулятора в присутствии людей обеспечивает снижение уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях объемом до 170 м3. Для обеспечения снижения уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях большего объема число рециркуляторов следует увеличивать пропорционально увеличению объема помещения.

Для обеспечения комфортных условий в помещениях оборудованных рециркуляторами следует соблюдать общепринятые правила воздухообмена, изложенные в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

При включении бактерицидного рециркулятора на ограниченный период времени минимальную продолжительность его работы (Тмин) рекомендуется определять таким образом, чтобы обеспечивать, как минимум, однократное прохождение всего объема воздуха помещения (Vп ) через рециркулятор. Например, для помещения объемом 150 м3  рекомендуемая минимальная продолжительность работы (Тмин)  рециркулятора АЭРОЛИТ-200

производительностью (Qрец) 200 м3/час составит:

Тмин =  Vп/ Qрец = 150 (м3)/ 200 (м3/час) = 0.75 час = 45 мин.

Целесообразно совмещать включение бактерицидных рециркуляторов с проведением ежедневных уборок перед началом функционирования помещения, т.к. в процессе уборки может происходить интенсивное микробиологическое загрязнение воздуха.

Применение рециркуляторов обеспечивает снижение уровня микробной обсемененности воздуха, находящегося в объеме помещения, и не заменяет регулярного проветривания и текущих мероприятий по уборке и дезинфекции поверхностей.

После установки в помещении рециркуляторов следует оформить Акт ввода их в эксплуатацию и завести Журнал регистрации и контроля в соответствии с рекомендациями Руководства Р 3.5. 1904-04.

Журнал регистрации и контроля является официальным документом, подтверждающим работоспособность и безопасность эксплуатации рециркуляторов. В журнале должны быть зарегистрированы все рециркуляторы, находящиеся в эксплуатации в организации.

В Приложении 2 приведена форма ведения Журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов.

Ввод в работу

- Подать напряжение на рециркулятор.

- Проверить сигнализацию и убедиться в отсутствии сигналов о неисправности рециркулятора согласно Таблице 5.

Вывод из работы

- Отключить напряжение.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5

| ВИД НЕИСПРАВНОСТИ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Неисправность вентилятора или цепи питания вентилятора | Горит «Сеть». «Режим работы» постоянно мигает в течение нескольких минут и затем гаснет | Проверить цепь питания вентилятора или заменить вентилятор |
| Неисправность УФ лампы | Горит «Сеть». «Режим работы» и «Ресурс лампы» не горят. | Заменить УФ лампу Проверить контакты лампы |
| Неисправность ЭПРА или цепи питания | Горит «Сеть». «Режим работы» и «Ресурс лампы» не горят. | Проверить цепь питания ЭПРА или заменить ЭПРА |
| Неисправность предохранителя или кабеля питания. | Сигнализация отсутствует. | Заменить предохранитель или кабель |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие указания

Комплекс работ по техническому обслуживанию выполняется электротехническим персоналом с уровнем квалификационной группы не ниже III, изучившим устройство и принцип работы рециркулятора.

В комплекс работ по техническому обслуживанию рециркулятора входят операции по регулярной очистке лампы, отражателя, жалюзи и других внутренних элементов конструкции от пыли и загрязнений при помощи чистой хлопчатобумажной ткани или пылесоса. Периодичность очистки зависит от уровня запыленности обрабатываемого воздуха и производятся  не реже 1 раза в 6 месяцев. Замена лампы производится после появления мигающего сигнала красного индикатора «РЕСУРС ЛАМПЫ» или при неисправности лампы.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Замена УФ лампы

ВНИМАНИЕ!   ЗАМЕНУ ЛАМПЫ В РЕЦИРКУЛЯТОРЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В ЧИСТЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ПЕРЧАТКАХ.

- Выключить рециркулятор.

- Отвинтить внешние винты крышки корпуса (поз. 1б рис. 3) при помощи спецключа (входит в ЗИП).

- Открыть корпус.

- Отсоединить разъемы от лампы.

- Извлечь УФ лампу из зажимов (поз. 18 рис. 3).

- Установить новую лампу в зажимы (поз. 18 рис. 3).

- Подсоединить разъемы к новой УФ лампе.

- Закрыть корпус.

- Завинтить внешние винты крышки корпуса (поз. 1б рис. 3) при помощи спецключа (входит в ЗИП).

- Обнулить показания счетчика времени наработки.

Для обнуления показаний счетчика времени наработки следует выполнить следующие операции.

- Включить рециркулятор.

- Дождаться включения ламп (включения синего индикатора «РЕЖИМ РАБОТЫ»).

- Прижать магнитный диск устройства обнуления к лицевой панели рециркулятора (поз. 1б рис. 3) в зоне пиктограммы «РЕЖИМ РАБОТЫ»(поз. 2 рис. 4) на 3-5 секунд.

- После этого происходит обнуление счетчика наработки, гаснет бактерицидная лампа, гаснет красный светодиод индикации «РЕСУРС ЛАМПЫ» и синий светодиод «РЕЖИМ РАБОТЫ».

- Убрать магнитное устройство обнуления.

- Через 20 секунд автоматически происходит включение бактерицидной лампы.

# УПАКОВКА

Рециркулятор упакован в коробку, изготовленный в соответствии с ГОСТ 12301. Эксплуатационная документация и ЗИП упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

# ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение

### Рециркулятор должен храниться в упакованном виде.

### Эксплуатационная документация должна храниться вместе с рециркулятором.

### Рециркуляторы должны храниться в капитальных помещениях в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 1 года.

Транспортирование

### Упакованный рециркулятор может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

### Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

### Категория транспортирования С по ГОСТ 15150.

Утилизация

### Отслужившие УФ лампы должны быть утилизированы в соответствии с «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу рециркулятора в течение 12 месяцев со дня ее приобретения при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации рециркулятора.

По вопросам послегарантийного обслуживания рециркулятора и  приобретения комплектующих изделий следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Координаты предприятия-изготовителя:

| Юридический адрес: | Россия, 115114,Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, ООО «СОВВ» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | Россия, 107076,Москва, ул. Краснобогатырская, 44, ООО «СОВВ» |
| Тел | (495) 742-97-67, 913-5191, 742-97-62 |
| Факс | (495) 963­07-35 |
| E-mail | lit@npo.lit.ru |
| URL | www.lit-uv.com |
| ИЗГОТОВЛЕНО ПО ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ ЗАО ПК «ЛИТ» |

Сведения о приемке

| Рециркулятор _АЭРОЛИТ-200, наименование рециркулятора | заводской номер №______________ |
| --- | --- |
| изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. |
| Начальник ОТК |
| МП | личная подпись | __________________________ расшифровка подписи |
| ________________ год, месяц, число |  |

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации принимаются при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения, монтажу и эксплуатации рециркулятора, а также при наличии в журнале эксплуатации данных о техническом обслуживании и регламентных работах.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример ведения Журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов.

| № | Наименование, месторасполо-жение, номер помещения | Площадь и высота помеще-ния, м2, м. | Тип рециркулятора, заводской номер | Номер и дата акта ввода в эксплуа-тацию | Характерис-тика режима работы и условия обеззара-живания | Дата замены лампы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классная комната, 2 этаж, № 23 | 65, 3 | АЭРОЛИТ-200, № 068 | № 23/03 от 30.05.03 | Постоянно в присут-ствии людей |  |
| 2 | Спортзал | 80, 4 | 1) АЭРОЛИТ-200, № 178 2) АЭРОЛИТ-200, № 179 | № 37/04 от 15.08.04 | Постоянно в присут-ствии людей Постоянно в присут-ствии людей |  |

Перечень контролируемых параметров.

| Наимено-вание помеще-ния | Дата проверки | Бактерицидная эффективность, %( | Концентрация озона (мг/м3)(( | УФ-облученность, (Вт/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факти-чески | Норма | Факти-чески | Норма | Факти-чески |

# Footnotes

Эксплуатационная документация и ЗИП рециркулятора упакованы в единый полиэтиленовый пакет.

# Endnotes

( В рециркуляторе обеспечивается автоматический учет времени наработки бактерицидной лампы и световая сигнализация при необходимости её замены. При своевременной замене лампы рециркулятор обеспечивает номинальную бактерицидную эффективность в течение срока службы лампы.

(( В рециркуляторе типа применена безозоновая амальгамная бактерицидная лампа типа АНБ 170/70-П При использовании данных ламп не происходит наработка озона в воздухе помещения.

# Text boxes

1- «СЕТЬ»

2- «РЕЖИМ РАБОТЫ»

3- «РЕСУРС ЛАМПЫ»

4- светосигнальные индикаторы